连续性床旁血液净化设备（CRRT）技术参数

一、基本规格要求

1.1中文界面

★1.2五个驱动泵（血泵、后稀释泵、前稀释泵/透析液泵、滤出液泵、肝素泵）

★1.3管路滤器分开包装, 具备自有品牌管路及滤器

1.4受热均匀，盘管式加热，不能对血液加热

★1.5具备儿童治疗模式及对应儿童专用耗材

★1.6有肾剂量（ml/kg/h）显示功能，能够在治疗过程中实时显示治疗达成剂量，显示单位为2012年KDIGO指南建议单位ml/kg/h。

二、主要技术和性能规格要求

2.1泵的数量：5个

血泵  10~450ml/min

后稀释泵  0~10000ml/h

前稀释泵/透析液泵0~10000ml/h

滤出液泵  0~12000ml/h

肝素泵 0~15ml/h

2.2压力监测

动脉压力  -250mmHg~+350mmHg

静脉压力   +10mmHg~+350mmHg

滤器前压力  -200mmHg~+500mmHg

废液压力  -450mmHg~+500mmHg

- 2.3平衡称：

提供多袋同时称重的平衡秤，置换液秤、滤出液秤均可悬挂4袋液体，自动提示换袋时间

称重范围：  0~20kg            平衡精度：0.1%

平衡秤、置换液秤、滤出液秤均置于机器下端,延长机器使用寿命,防止因液体渗出对机器造成腐蚀

2.4内置一体化高效加温器,加热置换液：35~39℃，每0.5℃递增.

2.5具有超声空气监测器、漏血监测器、治疗液体自动除气壶、静脉壶及静脉夹

- 2.6可进行单独前或后稀释，或前后稀释同时进行，可随时改变比例

- 2.7屏幕显示病人当前诊断数据，历史数据;提供最后三个治疗的数据，足够的病人数据，可列表或用趋势图形显示，帮助提示屏幕可用于所有模式，包括如何使用、解释和错误信息提示

三、报警系统

3.1动脉压报警、静脉压报警、滤过压报警、TMP报警

3.2气泡检知报警、装置异常报警

3.3置换液/透析液换袋报警

3.4加温器具备温度报警功能

3.5肝素注射器结束报警

3.6电源异常报警

★四、治疗方式

4.1缓慢连续超滤（SCUF）

4.2连续静脉静脉血液滤过（CVVH）

4.3连续静脉静脉血液透析（CVVHD）

4.4连续静脉静脉血液透析滤过（CVVHDF）

4.5血浆置换（TPE）

4.6血液灌流（HP）

4.7管路预冲时，为保证其排气充分，应具备再循环模式，模式间可自由切换，所有治疗模式一套管路均可完成

五、配置要求

5.1具有后备电池，停电时后备电池可维持机器正常运转至安全回血下机。

5.2提供完整的使用和保养中文手册

六、其他

6.1质保期内提供免费上门维修服务，并进行终身维护

6.2接到采购人报修通知后，须在2小时内做出响应，24小时内到达用户现场并排除故障